Data/hora: 11/06/2024 14:31:35

Provedor de dados: 	Revista de Salud Animal	
País: 	Cuba	
Título: 	Desarrollo y evaluación del desempeño de una prueba rápida inmunocromatográfica para el diagnóstico de la brucelosis	
Autores: 	Díaz Herrera,Dervel Felipe; Cruz Santana,Yanelis; Cruz Sui,Otto; Martín Alfonso,Dayamí; Alfonso González,Martha J.; Ortiz Losada,Eva; Fragas Quintero,Anitza; Montano Tamayo,Lucy; Silva Cabrera,Eladio.	
Data: 	2015-08-01	
Ano: 	2015	
Palavras-chave: 	Brucelosis; Rosa de Bengala; Sistema inmunocromatográfico de flujo lateral.	
Resumo: 	Se desarrolló un sistema inmunocromatográfico de flujo lateral para el diagnóstico serológico de la brucelosis en bovinos, porcinos, ovinos y humanos. En la evaluación se emplearon 259 muestras de sueros de las cuatro especies mencionadas, 67 positivos y 192 negativos por la prueba de Rosa de Bengala (RB). La interpretación del ensayo se realizó por inspección visual entre 15-20 minutos de aplicadas las muestras. La prueba se consideró negativa si solo aparecía la línea de control, y positiva cuando aparecían la línea control y la de prueba. Para cada uno de los grupos de sueros se determinó la sensibilidad y especificidad diagnósticas y la sensibilidad y especificidad relativas a la prueba de RB. Además, se calculó el índice Kappa (k) para estimar la concordancia entre ambas pruebas. Se obtuvieron 98,5% y 99,47% de sensibilidad y especificidad diagnósticas, respectivamente. La sensibilidad y especificidad relativas a RB fue del 95,65% y 99,95% respectivamente, con un valor de k de 0,95, lo que significó una concordancia muy buena con respecto a la RB. La sensibilidad del sistema frente a sueros bovinos, porcinos, ovinos y humanos fue de 98,3%, 100%, 100% y 100%, respectivamente. De igual forma, el ensayo mostró altos niveles de especificidad en este grupo de sueros. Los resultados satisfactorios de desempeño y la simplicidad del ensayo permiten recomendar su empleo para el pesquisaje de anticuerpos contra Brucella sp. en las especies estudiadas como otra herramienta para el diagnóstico serológico de la brucelosis.	
Tipo: 	Journal article	
Idioma: 	Espanhol	
Identificador: 	http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0253-570X2015000200005	
Editor: 	Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista de Salud Animal  v.37 n.2 2015