Data/hora: 08/06/2024 16:44:57

Provedor de dados: 	45	
País: 	Brazil	
Título: 	Avaliação biomecânica e dimensional do fio de sutura à base de quitosana	
Autores: 	Alves,A.P.; Sá,M.J.C.; Fook,M.V.L.; Felipe,G.C.; Henrique,F.V.; Albuquerque,E.E.; Medeiros,L.K.G.; Alexandre,P.R.S.	
Data: 	2017-08-01	
Ano: 	2017	
Palavras-chave: 	Biomecânica; Polímero; Quitina; Tênsil.	
Resumo: 	RESUMO  A resistência à tração e o diâmetro são características de grande importância na avaliação da qualidade de fios de sutura, estando relacionados à capacidade destes de suportar o estresse promovido pelas forças atuantes em determinados tecidos. Desta forma, objetivou-se com este estudo avaliar as propriedades mecânica e dimensional de fios de sutura à base de quitosana, comparando-as com as preconizadas pela norma NBR 13904/2003. Tais propriedades foram avaliadas usando-se uma máquina de ensaio universal e um micrômetro digital. Os parâmetros mecânico e dimensional analisados foram a resistência quanto à tração, a deformação, bem como o diâmetro, respectivamente. O valor médio do diâmetro dos fios de quitosana apresentou variação e observou-se resistência à tração ligeiramente abaixo da norma preconizada, com rápida deformação. O fio de quitosana, na forma em que foi produzido, apresentou variabilidade dimensional e baixa resistência à tração, havendo a necessidade de melhorias no método de fabricação dele.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-09352017000400896	
Editor: 	Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Veterinária	
Relação: 	10.1590/1678-4162-9164	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia  v.69 n.4 2017	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess