Data/hora: 01/06/2024 18:23:30

Provedor de dados: 	45	
País: 	Brazil	
Título: 	Avaliação e comparação entre métodos de mensuração de pressão arterial sistólica em gatos hígidos anestesiados	
Autores: 	Anjos,T.M.; Veado,J.C.C.; Castro,M.C.N.; Diniz,S.A.; Rocha,G.S.L.; Silva,E.F.; Araújo,C.A.V.; Freitas,C.D.; Maia,M.Q.; Tavares,C.A.P.	
Data: 	2014-08-01	
Ano: 	2014	
Palavras-chave: 	Felino; Doppler; Pressão arterial.	
Resumo: 	Foram avaliados e comparados, para fins de validação, dois diferentes métodos de mensuração de pressão arterial sistólica (PAS), não invasivos ou indiretos (oscilométrico e Doppler vascular) com o invasivo ou direto (cateterização arterial - padrão ouro), em 12 gatos hígidos anestesiados de idade variando entre sete meses e dois anos. Em cada animal, procedeu-se à mensuração simultânea da pressão não invasiva e da invasiva. O método oscilométrico foi comparado, por meio de sete medidas consecutivas, com intervalo de 30 segundos entre elas, com o método invasivo, e, logo em seguida, o método Doppler foi comparado ao método invasivo da mesma maneira. Concluiu-se que o método oscilométrico é estatisticamente igual ao método invasivo, enquanto o Doppler difere de ambos. Entretanto, pela forte correlação positiva entre os métodos Doppler e invasivo, foi possível criar um fator de correção (equação de regressão linear) para se determinar o valor da pressão invasiva, a partir do valor obtido pelo método Doppler. Para obtenção de valores mais fidedignos, recomenda-se a utilização desse fator de correção quando o método Doppler for utilizado para mensuração de PAS em gatos anestesiados.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-09352014000401051	
Editor: 	Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Veterinária	
Relação: 	10.1590/1678-6722	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia  v.66 n.4 2014	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess