Data/hora: 10/06/2024 01:07:52

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Avaliação de circuito eletrônico para medição de temperatura em instalações agrícolas por meio da porta paralela de um computador	
Autores: 	Steidle Neto,Antonio J.; Zolnier,Sérgio.	
Data: 	2006-08-01	
Ano: 	2006	
Palavras-chave: 	Sistemas de aquisição de dados; Sensores de temperatura; Instrumentação.	
Resumo: 	Os sistemas de aquisição de dados de temperatura disponíveis comercialmente apresentam alto custo e grande complexidade operacional para a sua utilização em instalações agrícolas climatizadas. Este trabalho teve por objetivos propor, calibrar e validar um circuito eletrônico de baixo custo para a aquisição de dados de temperatura com base na freqüência de oscilação da tensão elétrica (0 a 5 V). O sensor empregado no circuito foi um termistor com resistência ômica de 10 kômega 25 ºC e coeficiente de temperatura negativo. O circuito eletrônico, conectado a um computador via porta paralela, foi calibrado por comparação com um termômetro-padrão de mercúrio em vidro. Após as medições, análises de regressão foram realizadas com os dados experimentais, gerando-se equações que relacionam freqüência com resistência e resistência com temperatura. Os coeficientes de determinação demonstraram excelentes correlações entre as variáveis (R² &gt; 0,9999). Posteriormente, foram realizadas comparações entre as medições obtidas com o circuito eletrônico e dois sistemas convencionais de aquisição de dados. Os resultados demonstraram que o circuito proposto é capaz de medir com exatidão e precisão a temperatura na faixa de 10 a 40 ºC.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000200001	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162006000200001	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.26 n.2 2006	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess