Data/hora: 01/06/2024 16:43:42

Provedor de dados: 	Investigación Veterinaria	
País: 	Argentina	
Título: 	Estimación de interferencias en la determinación de fructosamina en suero de felinos y caninos	
Autores: 	Colla,C; Rodriguez,J; Rabe,G; Patalano,C; Perassi,M; Bordone,F; Cerrutti,J.	
Data: 	2014-12-01	
Ano: 	2014	
Palavras-chave: 	Interferencias; Fructosamina; Caninos; Felinos.	
Resumo: 	La concentración de fructosamina en suero es útil para monitorear el control de la glucemia en un período precedente.En muestras de sangre, la presencia de hemoglobina y bilirrubina pueden causar interferencias en técnicas analíticas diagnósticas. Por ello, el objetivo de este trabajo fue evaluar la posible interferencia al medir fructosamina sérica de gatos y perros clínicamente sanos. Se construyeron interferogramas, agregando concentraciones crecientes del posible interferente a pools de sueros de ambas especies. Se estudiaron concentraciones de hemoglobina desde 0.19 a 7.5 g/l en felinos, y de 0.16 a 6.10 g/l en caninos. Para bilirrubina, desde 6 a 600 mg/l, en ambas especies. Los resultados mostraron interferencia positiva y aditiva de hemoglobina en felinos (&amp;#8805;1.60 g/l) e interferencia negativa en caninos (&amp;#8805;1.20 g/l). En ambas especies se observaron interferencias positivas y aditivas para bilirrubina en el rango de concentraciones estudiadas (&amp;#8805;30 mg/l para felinos y &amp;#8805;150 mg/l para caninos).	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Espanhol	
Identificador: 	http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-34982014000200002	
Editor: 	Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	InVet  v.16 n.2 2014	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess