Data/hora: 02/06/2024 00:47:15

Provedor de dados: | 87
País: | Brazil
Título: | Aferição da exatidão dos saquinhos plásticos, empregados na determinação da vazão de pulverizadores
Autores: | Matuo,T.
Data: | 1984-06-01
Ano: | 1984
Palavras-chave: | Calibração; Pulverizador; Pulverização.
Resumo: | A utilização de sacos plásticos graduados para a medida da vazão de pulverizadores está ba stante di fundida entre técnicos e agricultores. 0 seu emprego é simples, consistindo, basicamente, em se coletar o líquido pulverizado por um bico durante o período equivalente ao deslocamento de 50 metros. O volume coletado é indicado numa escala graduada impr essa nos sacos calib rad ores e fornece diretament e a vazão em 1/ha. Firmas que comercializam os agro fármacos distribuem esses instrumentos aos agricultores, muitas vezes com propósitos puramente promocionais. Cinco sacos graduados de cada uma das 6 marcas diferentes foram aferidos. Agua a 20°C foi adicionada até as marcas de 100 1/ha, 250 1/ha e 400 1/ha. Esses volumes foram medidos em pro veta graduada e o volume real de pulverização foi calculado. Todos os saquinhos testados mostraram erros, em alguns bastante elevados, atingindo desvios de até 35,2%. Considerando esses resultados, é recomendada maior atenção na fabricação desses instrumentos. São sugeridas também algumas modificações da maneira de imprimir a escala e no conteúdo das instruções de uso.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83581984000100008
Editor: | Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas
Relação: | 10.1590/S0100-83581984000100008
Formato: | text/html
Fonte: | Planta Daninha  v.7 n.1 1984
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess