Consulta: creatorFacets:"Ujhelly,Cecilia"
Registros recuperados: 1
Data/hora: 16/06/2024 09:58:19

Validación de una técnica de actividad de factor von Willebrand que utiliza glicoproteína Ib mutada
Provedor de dados: 38
Autores: Martinuzzo,Marta Elba; Barrera,Luis Horacio; Ujhelly,Cecilia; D'Adamo,María Angélica; Otaso,Juan Carlos; Giménez,María Isabel; Oyhamburu,José.
La medida de actividad del factor von Willebrand (vWF) es importante para el diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand (vWD). El equipo Innovance®vWF Ac (Siemens Healthcare Diagnostics) utiliza un método inmunoturbidimétrico diseñado para coagulómetros Sysmex CA (Siemens). El objetivo del estudio fue desarrollar y validar la metodología del reactivo Innovance®vWF Ac para el coagulómetro ACL TOP 700 (Instrumentation Laboratory, IL) y realizar un estudio comparativo de su desempeño frente a la de la técnica vWF Activity (vWF Act, IL) y a la del cofactor de ristocetina (vWF:RCo) por agregación de transmisión de luz. Se desarrolló, calibró y validó la técnica mediante estudios de verificación de linealidad y precisión total para dos niveles de control. Se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Actividad de factor von Willebrand; Cofactor de ristocetina; Enfermedad de von Willebrand.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-29572014000200010