Data/hora: 11/06/2024 06:28:11

Provedor de dados: 	107	
País: 	Brazil	
Título: 	CALIBRAÇÃO DO SENSOR CAPACITIVO EC-5 EM UM LATOSSOLO EM FUNÇÃO DA DENSIDADE DO SOLO	
Autores: 	Antunes Júnior, Elson de Jesus; Alves Júnior, José; Casaroli, Derblai.	
Data: 	2018-02-23	
Ano: 	2018	
Palavras-chave: 	Recursos Hídricos e Ambientais instrumentação agrícola; Manejo da água no solo; Permissividade dielétrica; Sensor FDR; Umidade do solo.	
Resumo: 	A determinação do conteúdo de água no solo, de forma não destrutiva e instantânea, facilita o manejo da água no solo, bem como o entendimento da dinâmica de água no mesmo. O estudo teve como objetivo calibrar o sensor capacitivo ECH2O EC-5 (Decagon) para um Latossolo Vermelho distrófico em diferentes densidades. O sensor foi calibrado em laboratório para as densidades do solo: 1,10; 1,20; 1,25; 1,30 e 1,35 Mg m-3. O solo foi saturado e seco em estufa à 40 ºC em intervalos de 2 horas, esperando-se 1 hora para que as amostras resfriassem à temperatura ambiente. Em cada intervalo, o conteúdo de água foi determinado por gravimetria e pelo sensor. Os resultados demonstraram que a equação de calibração padrão do fabricante superestimou em 38,4% o conteúdo de água no solo. No entanto, depois de calibrado, para o solo em questão, o sensor apresentou alta acurácia na estimativa do conteúdo de água do solo. Os resultados demonstraram ainda que a densidade do solo inﬂuencia na calibração dos sensores. Portanto, para obtenção do conteúdo de água no solo nas diferentes densidades, devesse corrigir os dados coletados em campo, para o solo em questão, pela seguinte equação: θe = 0,652376 θo + 2,12808 ρs2 - 5,2077 ρs + 3,19237. Esta equação apresenta o coeficiente de determinação igual a 0,9488 e, para o pior caso, uma acurácia média de 0,024 m3 m-3.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/864

10.13083/reveng.v26i1.864	
Editor: 	Universidade Federal de Viçosa - UFV	
Relação: 	http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/864/pdf	
Formato: 	application/pdf	
Fonte: 	REVISTA ENGENHARIA NA AGRICULTURA - REVENG; v. 26, n. 1 (2018): JANEIRO/FEVEREIRO; 80-88

2175-6813

1414-3984	
Fonte: 	Direitos autorais 2018 ENGENHARIA NA AGRICULTURA / Engineering in Agriculture