Data/hora: 06/06/2024 15:47:38

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Avaliação do tensiômetro eletrônico no monitoramento do potencial matricial de água no solo
Autores: | Coelho,Silvana L.; Teixeira,Adunias dos S.
Data: | 2004-12-01
Ano: | 2004
Palavras-chave: | Sensor de pressão; Tempo de resposta; Sensibilidade.
Resumo: | O presente trabalho apresenta o monitoramento do potencial de água no solo obtido por meio do uso de um tensiômetro eletrônico. Os testes foram conduzidos no Laboratório de Mecânica e Eletrônica do Departamento de Engenharia Agrícola da UFC, tendo sido utilizados nove exemplares de tensiômetro eletrônico e três exemplares de tensiômetro convencional de mercúrio. Durante o período de um mês, os dados foram armazenados a uma freqüência de 2 Hz, sendo possível obter detalhes quanto ao monitoramento do potencial da água do solo, o efeito das flutuações de temperatura nas leituras do tensiômetro e a realização de testes de tempo de resposta e de sensibilidade. O efeito das flutuações de temperatura acentuou-se à medida que o potencial matricial diminuiu, sendo o uso de sensores de temperatura em transdutores de pressão de fundamental importância para corrigir o erro de leitura, principalmente para leituras coletadas em horário em que ocorrem as maiores temperaturas do dia. O tempo de resposta do equipamento aumenta à medida que o potencial matricial diminui. Os dispositivos testados apresentaram sensibilidades, em média, de 42,833 mV (kPa)-1 e precisão média de 0,02334 kPa ou 0,2380 cm c H2O.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000300006
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162004000300006
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.24 n.3 2004
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess