Consulta: creatorFacets:"Díaz Weiss,María Pía"
Registros recuperados: 1
Data/hora: 13/06/2024 00:59:03

Estudio de la interferencia por hemólisis en la determinación de bilirrubina total
Provedor de dados: 38
Autores: Eik,Luciana Carmen; Buscetti,María Guillermina; Di Camillo,Ignacio María; Medina,Yanina Soledad; Di Pinto,Paola; Minghetti,Erica; Obando,Daniela; Díaz Weiss,María Pía; Garri Zaccaria,Mara; Rocha,Daniela; Gutiérrez,Alejandra; Rementa,Ezequiel Hernán.
La hemólisis es una causa frecuente de rechazo de muestras que genera un sesgo negativo en la determinación de bilirrubina total (BT). Los objetivos de este trabajo fueron determinar el grado de hemólisis (GH) para reemplazar la inspección visual subjetiva, establecer la magnitud de su interferencia y conocer la concentración inicial de hemoglobina a partir de la cual se produce interferencia clínicamente relevante (ICR). Se recolectaron sueros con diferentes concentraciones de BT. Se preparó un hemolizado para generar distintas concentraciones de interferente. Se cuantificó la BT mediante el método de diclorofenildiazonio en los sueros con las diferentes concentraciones de hemoglobina y se determinó GH midiendo absorbancia a 578 nm. Se consideró ICR...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bilirrubina; Interferencia; Hemólisis; Hemoglobina.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-29572017000100004