Consulta: creatorFacets:"Silveira,T.M.L."
Registros recuperados: 2
Data/hora: 06/06/2024 12:10:18

Comparação entre o método de referência e a análise eletrônica na determinação da contagem de células somáticas do leite bovino
Provedor de dados: 45
Autores: Silveira,T.M.L.; Fonseca,L.M.; Lago,T.B.N.; Veiga,D.R.
Avaliou-se a metodologia eletrônica de determinação da contagem de células somáticas por citometria de fluxo, utilizando-se 48 amostras individuais de leite de vaca da raça Holandesa e cinco amostras de leite de conjunto. A contagem média de células somáticas das amostras individuais foi de 353.000 cel/ml (5,55log cel/ml) usando-se metodologia de referência e 328.000 cel/ml (5,52log cel/ml) usando-se o contador eletrônico. Para amostras de tanque, as médias foram 382.000 cel/ml (5,58log cel/ml) e 329.000 cel/ml (5,52log cel/ml) de CCS, respectivamente, para análise feita por microscopia direta e pelo equipamento eletrônico. Não houve diferença (P&gt;0,05) entre os valores obtidos nas análises realizadas pelo método de referência e pelo analisador...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Microscopia direta; CCS; Contadores eletrônicos; Qualidade do leite.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-09352005000100017

Comparação entre os métodos de referência e a análise eletrônica na determinação da composição do leite bovino
Provedor de dados: 45
Autores: Silveira,T.M.L.; Fonseca,L.M.; Cançado,S.V.; Ferraz,V.
Avaliou-se a metodologia de determinação da composição do leite por meio de analisador de infravermelho, utilizando-se 48 amostras individuais de leite de vacas da raça Holandesa e cinco amostras de leite de conjunto. A média dos resultados para gordura, proteína, lactose e sólidos totais das amostras individuais foram, respectivamente, 3,8%, 3,3%, 4,6% e 12,4%, usando-se metodologia de referência e 3,8%, 3,3%, 4,5% e 12,4%, usando-se equipamento eletrônico. Para amostras de tanque, as médias foram 3,9% e 4,0% para gordura, 3,2% e 3,2% para proteína, 4,7% e 4,6% para lactose e 12,6% e 12,6% para sólidos totais, respectivamente, para análises feitas por métodos de referência e por analisador de infravermelho. Não houve diferença (P&gt;0,05) entre os valores...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Composição do leite; Analisador de infravermelho; Amostra padrão; Qualidade do leite.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-09352004000600013